四川宏达股份有限公司试验机采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW12

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年7月15日

四川宏达股份有限公司

试验机采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW12

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需要需采购试验机，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：微机控制电子万能试验机

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物名称及技术参数：

| 品名 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微机控制电子万能试验机 | 1.最大负荷（KN）：50 2.试验机级别：0.5级 3.试验空间：双空间 4.空间分布：上部拉伸、下部压缩 5.试验力测量范围：0.4%-100%FS 6.试验力示值相对误差：±0.5%以内 7.试验力分辨力：1/500000FS 8.位移分辨力：0.05μm 9.位移示值相对误差：±1%以内 10.试验空间最大宽度：510mm 11.最大拉伸空间：650mm 12.最大压缩空间：1100mm 13.横梁移动速度调节范围：0.01～500mm/min 14.横梁移动速度相对误差：±1%以内 15.压盘：φ100mm 16.安全保护：力过载保护，位移限位保护等 17.含吊带100mm缠绕拉伸夹具和波纹夹具两套 18.电源： AC 220V±10％、50Hz | 1套 |

- 其他技术标准：

- （1）标的物引用标准，包括但不限于:

- GB/T 2611-2007《试验机通用技术要求》

GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》

GB/T 16825-2008《拉力试验机的检验》

GB/T 16491-2008 《电子式万能试验机》

JJG 139-1999 《拉力、压力和万能材料试验机》

GB/T 22066-2008 《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》

GB/T 16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验 第1部分

- （2）取样检测，包括吊带和基布。标准如下：

- GB/T 10454-2000

2.交货地点：四川省德阳市什邡市洛水镇

- 3.交货期：合同生效之日起20个自然日内，由中选人将标的物运（发）

至比选人安装现场。

4.付款方式及发票：

①付款方式：标的物验收合格10个工作日内向中选人支付合同总额的90%货款；余合同总额的10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后付清。以银行现汇或银行承兑支付。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

- 质保期：质保期12个月，自货物验收合格之日起开始计算。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年7月15日14时 00 分至 2025年7 月 16日 14时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 7月 18日14 时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、配置清单、数量、单价（到厂含税价含第三方检定费用）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。

- ②提供近三年（2022年5月-2025年5月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

③

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：

①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、配置清单等进行入库验收。

②提供第三方检定报告。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：雷羽13881096686

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年7月15日

附件：

第二章 合同条款及格式

购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买以下标的物事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。 该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于货款、运费、保险费、装卸费、包装费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准及要求
1.质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为标的物到厂验收合格、双方确认后起12个月内。

第三条 交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川德阳市什邡市洛水镇）。

- 2.交货方式：卖方负责送货到交货地点。
3.交货时间：

## 第四条 运输方式、包装要求、费用承担

- 1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据标的物形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：

2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在10日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年   月   日起至2026年   月   日结束。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                 
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买 方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。

2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并认可确是产品质量问题的，卖方应无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。

3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的相应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4、提供第三方检定报告。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

第三章 报价文件格式

微机控制电子万能试验机采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，交货期限：          ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

（二）配置清单

（三）营业执照

（四）业绩证明文件

（四）报价表

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  | 含第三方检定费用 |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、试验检验费、包装费、装车费、运费、保险费、设计费、税金等。

（五）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月