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1.项目地点
项目位于四川省什邡市师古镇，四川省辖县级市，由德阳市代管，位于四川盆地腹地成都平原，东与绵竹市和旌阳区相邻，南与广汉市接壤，西与彭州市毗连。
2.气象资料
什邡市属于亚热带湿润气候区。特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境。由于纬度条件和海洋季风的影响，年平均气温在十三至十七摄氏度之间。平坝区为盆西气候带类型，其北部受山地亚热带常绿森林气候的影响，东西南三面与邻县大气互为回流。气候温和，雨量充沛，日照偏少，四季分明。
3.项目安装点烟气工况
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4.说明
4.1本技术规格书适用于我公司30万吨硫磺制酸装置废热锅炉出口烟气SO2在线分析系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等有关方面的技术要求。硫磺制酸装置废热锅炉出口烟气SO2在线分析系统由投标方提供如下服务：系统设计、设备制造与供货、运输、指导安装,调试，使用、操作、标定培训。
4.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,乙方需提供符合本规范书和有关工业标准要求的优质产品。乙方所提供的分析仪系统，包括设计、制作和安装施工以及有关技术文件和图纸，遵循下述标准和规范：
《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）
《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求》（GB 4793.1-2007）
《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求和用户指南》（GB 7247.1-2001）
《分析仪器环境试验方法》（GB/T 11606-2007）
《机电产品包装通用技术条件》（GB/T 13384-2008）
《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》（GB/T18268-2000）
《气体分析器性能表示 第 1 部分：总则》（GB/T 18403.1-2001）
《可调谐激光气体分析仪》（GB/T 25476-2010）
《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093-2002）
《在线分析仪系统的设计和安装》（EEMUA No.138）
《工艺配管》（ASME/ANSI B31.3）
《自动化仪表选型设计规定》（HG/T 20507-2000）
《仪表配管配线设计规定》（HG/T 20512-2000）
注意：乙方提供的分析系统应满足但不限于规格书所列标准。
4.3所有文件、图纸、计算、说明、使用手册等，使用中华人民共和国法定计量单位。
5.设计要求和设备规范
5.1设计要求
设备名称：烟气SO2在线分析系统
介质：烟气（几乎无水份）
采样型式：直接采样式(乙方提供采样气详细方案，采样管建议采用涂层，避免SO2吸附管道，影响测量结果)
安装位置：废热锅炉出口（管道材质：碳钢，直径：φ2000mm,现场有预留DN80桩头（可改）），现场安装。
安装台数：1套
5.2分析参数（组份）：工况SO2浓度
5.3测量范围：二氧化硫（0~15）%，(分辨率0.01%)
5.4输出信号为：1路（4~20）mA；1路报警输出（详见下文）
5.5烟气SO2在线分析系统需求的性能
烟气温度限制(最低—最高)(℃):（0-600）℃
设备对振动的要求：适应轻微振动
甲方提供压缩空气：干燥、洁净、无油的仪表空气
采样流量(L/min)：≤1.0 L/min
流量误差(L/min)：≤0.02 L/min
5.6 SO2分析仪
量程(%)：（0~15）%
精确度(%)：≤±1%F.S./半年
零点漂移：≤±1%F.S./半年
误差(%)：≤±1%F.S./半年
重复性：≤1%
防爆要求：非防爆型
分析原理：紫/红外差分法
适用温度限制(最低/最高)温度(℃)：（0/46）℃
用电量(kVA)：≤1.0KVA
仪用空气要求：0.4-0.7MPa
警报输出：至少1路继电器输出（干接点），AC/DC，220、24V/1A
输出信号：（4-20）mA、隔离，最大允许负载 750Ω
5.7安装要求
1.乙方负责全套设备的指导安装。
2.烟气SO2在线分析系统的设备及安装附件全部由乙方提供。
5.8外观要求
1.铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期。
2.仪器各部零件应连接可靠，表面无明显缺陷，各操作键使用灵活，定位准确。
3.仪器各显示部分的刻度、数字清晰，涂色牢固，不应有影响读数的缺陷。仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。
5.9安全要求
1.在环境（0~45）℃，相对湿度≤85%条件下，仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于 20MΩ。
2.仪器应设有漏电保护装置，防止人身触电。
3.仪器应有良好的接地措施，防止雷击对仪器造成损坏。
5.10校准
仪器应能用手动和/或自动方法进行零点漂移和量程漂移校准。
5.10净化
仪器应具有防止SO3污染光学镜头和预处的净化系统；净化系统能克服烟气压力、酸雾、SO3波动，保持光学镜头和系统的清洁。酸雾净化后小于0.1mg/Nm3。
5.11系统配置要求
1.本系统所采用仪表设备必须具有行业先进技术水平。
2.仪表传输信号应为国际通用标准信号（4~20）mA。留有与 DCS 通讯接口（RS485）。
3.仪器能够自动进行补偿，能及时、自动校正零点漂移，仪器本身能够进行故障自诊断。这些诊断功能包括超出量程情况、以及状态报警等功能。
4.仪器的灵敏度应能反应出被测量组分的极细微小的变化，并能迅速反应到信号上。
5.取样预处理系统应采取必要的处理措施，保证处理后的样品气使仪器在最佳的状态下连续稳定的可靠运行。
6.采样方法：具有反吹功能，采样管、过滤器、接头材质：316L采样流量：≤1.0升／分钟
7.分析仪器的结构配置应安全可靠、技术先进、结构合理，便于现场维护、检修，并保证仪器连续稳定的生产运行。
8.校正系统具备日常自动校验功能以及用于维护的手动检验功能；零、满量程及自动和手动校正功能。
9.烟气SO2在线分析的关键部件（光谱仪接收装置和光源）建议采用技术先进、长期稳定运行的原装进口产品。预处理系统应考虑针对硫磺制酸装置研发的高效去除酸雾和SO3系统
10.运行性能，烟气SO2在线分析系统满足在至少 90 天运行中不需要日常维修。
11.分析仪器的自诊断，系统中分析仪器应具有自诊断功能。自诊断功能至少将包括检测探头的失效、超出量程情况、以及没有足够的采样流量能力的情况。
12.分析烟气收集，烟气SO2在线分析系统所取样的所有烟气回取样部位（正压60KPa），禁止向往环境中排放。
13.使用的材料，凡是与烟气或校正气接触的探头等部件应满足在硫酸装置运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠地运行的要求,一般由以下材料构成:聚四氟乙烯、能承受420℃温度的不锈钢、耐腐蚀、耐高温镍基合金(Hasteloy C-276)或其他耐腐蚀合金。卖方提供的预处系统材料必须耐硫酸腐蚀。
14.采样管线，采样管线的长度为从分析仪器至采样点（约6~10米）。采样管线应设计为克服硫酸制酸烟气环境，结晶等。
15.干扰，烟气SO2在线分析仪系统提供的分析仪器应没有明显的干扰,即在测量单个烟气或多种烟气混合成分时浓度值结果差异没有一位数以上的数值。当浓度值大于满量程的0.2%或测量标定值时,分析仪器对此应有反应。
16.系统设计成，在预处理系统失效时自动报警。报警在操作盘（柜）上通过蜂鸣器实现，同时继电器输出（干接点），AC/DC，220、24V/1A。
6.设备安装与调试
1.在设备安装调试期间，派合格的安装人员到现场进行指导安装。
2.设备安装前卖方需向买方进行技术交底。安装过程中，应当完全接受买方协调。向买方提供安装所需的所有图纸(电气图纸保证完整、有效、正确，原理图以展开图的形式绘出)、标准、专用工具、要求及注意事项，供卖方认可。
3.乙方提供1套烟气SO2在线分析仪系统应在所有方面都是完整的，并能满足本规格书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。
4.提供所有采样分析仪器，及其环境控制条件。另外，应为所有安装在外且暴露在外的仪器提供保护罩。
5.提供分析仪表柜，装配包括所有的分析仪表和电气设备。
6.提供完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤。
7.提供分析仪表柜详细的安装图、内部布置图、内部接线图。
8.提供电气单元和主接线图、接地、避雷、用电等要求；用于信号测量系统的控制接线图、电路和供电的设计；设备重量等有关资料。
9.提供校正气储存设备和储存方法的要求。
7.设备供货清单
乙方需提供主要设备的详细清单（列表）。
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