电子皮带秤产品技术方案
本次供货的皮带输送机，其宽度为B1000。皮带输送机长度大约17m。
一、具体设备参数要求如下：
采用两台高精度直压式称重框架BMP-1000做计量控制，称重传感器数量2*2只。安装长度大于或等于3m，皮带宽度为1000mm，采用两台BMP-1000秤架计量方式做计量测试，有效称量段长度3m,设备计量精度±0.5%，系统使用精度±1.0%。
1.1 皮带给料机及计量秤主要技术参数为：
带宽：B=1000 mm                       最大流量：Q=150 t/d(湿基）
正常流量：Q=130 t/d (湿基）           倾角：α= 0°
    系统计量误差：≤±0.5%                系统使用精度：≤±1.0%
    称量范围：Q=150t/d                    皮带速度：V=1.15m/s
电源要求：AC220V/50Hz
1.2 主要技术参数：
计量精度：±0.5%                      使用精度：±1.0%          
皮带速度：0.6-1.5m/s                  皮带宽度：1000mm

每天最大流量：150t/h  (湿基）       计量秤架：BMP1000双称架称重方式

称重传感器数量：2*2只                 测速方式：脉冲齿轮测速
二、 控制及设备技术要求：
    皮带秤主机选用壁挂式，具备D/A输出（4~20mA电流输出）瞬时流量信号，通讯接口信号到控制室显示累计流量及瞬时流量，通讯接口信号可传送皮带速度、瞬时流量、班累积量、日累积量、月累积量、年累积量到计算机程控系统。

2.1 总的技术要求
2.1.1 卖方提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。
2.1.2 所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而没有过度的应力、振动、温升、磨损、老化等其它问题。
2.1.3 设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件选用优质、节能、先进的产品，并有产品检验合格证，不采用国家公布的淘汰产品。卖方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。
2.1.4 所使用的零件或组件应有良好的互换性。
2.1.5 全部钢材必须进行预处理，去掉轧氧化层、锈及异物，以确保焊缝和油漆质量。给料机及称架材料采用“氟化漆”处理，提高“盐雾”环境下设备使用寿命，涂漆质量和颜色符合JB2299的规定。
2.1.6 主要承载结构采用碳素结构钢制造，其化学成分和力学性能符合GB700-88的规定。
2.1.7 钢板对接采用埋弧焊完成，保证焊透。主要角焊采用埋弧焊，CO2气体保护焊等自动或半自动焊的方法完成，保证有足够的焊深。按等强度原则选用焊条，焊条大批量使用前应作工艺试验。
2.1.8 传感器防尘防水，可以耐高温，性能优良可靠，并能进行温度自动补偿。能满足现场使用准确度，过载能力强、使用寿命长。
2.2 皮带秤功能要求：
2.2.1 称重计量结果可长期保存，不受断电的影响
2.2.2 可为班、组、月、日汇总报表提供数据
2.2.3 具有自动调零，零点自动跟踪,自动累计，自动调间隔，高、低限报警，故障自诊断，模拟电流输出，脉冲输出等功能。
2.2.4 产品秤重框架具有足够的强度和刚度,受力合理,使用寿命长,不受环境温度变化的影响,正常运行时平稳无晃动，表面不易积灰。
2.2.5 传感器安装具有粗调和微调装置，可保证各处传感器处于最佳工作状态,保证皮带秤的综合计量精度；并能采用动态循环链码进行校验。
2.2.6皮带秤仪表安装地点距离控制室最大600米。
2.2.7电子皮带秤能抗震、防潮、防腐、防尘、抗干扰及防雷击，受环境温度、湿度影响小；具有自动调零、自动零点跟踪、自动电子校准、线性补偿等功能；能抵抗侧向力及物料冲击和过载，在皮带跑偏6%范围内确保其精确度。
2.2.8 皮带秤主机为壁挂式，触摸式按键，防水防尘全密封，防护等级不低于IP54。箱体外观采用喷塑处理。
2.2.9测速传感器采用脉冲式，能抗震、防潮、防腐、防尘，不受环境温度、湿度影响。

2.2.10 电子皮带秤所配的电缆为屏蔽型电缆。
2.2.11本设备使用过程中的噪音不大于70dBA（距设备外廓1m）。
2.3 智能化显示控制器功能要求
  皮带秤计量控制器主要用于皮带秤计量系统。具有分段修正、自动校皮（自动零位跟踪）、手/自动加密、数字调校与设定等功能。支持各类工业组态软件，如iFix。　　　　　　　　　　　 　　　 
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　160×32点阵显示屏，黄绿色背光。　　　　　　　　　　　　　　　　
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　可设置为中文显示。
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　菜单操作与快捷操作（带按键音）。
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　采用高精度高速∑-△A/D转换模块与宽频速度脉冲输入电路。
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　可连接8个350Ω称重传感器。　　　　　　　　　　　 
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　具有自动加密、按键加密、按键解密、数字调校、数字设定与接口测试功能。
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　具有自动零位跟踪（自动校皮）功能。　　　　　　　　　　　　　　 
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　可选用自动校皮（自动零位跟踪）、速度校准、带长校准等功能。 
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　配置1路流量模拟量信号输出[AO：4~20mA，COM1口]。 
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　双通信口可外接上位机、串行打印机、远程显示器、远程操作站与无线通信设备等。 
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　支持各类工业组态软件，如iFix。 
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　机箱具备防腐、防水、防尘、抗冲击功能。 
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　可查询与打印一年内的班/日/月产量。

3、 供货范围（单套设备）
	B1000皮带输送机配置皮带秤

	直压式称重框架 
	2台

	称重传感器 
	2*2只

	测速传感器（测速元件进口品牌）
	1只

	智能型皮带秤主机
	1台

	计量控制箱
	1台

	四芯屏蔽电缆(配秤重传感器)
	20m

	三芯屏蔽电缆(配测速传感器)
	20m


4 、技术服务及质量保证

供方提供现场指导安装服务，产品质量三包一年，终身提供维修服务。

5、现场指导安装调试技术方案

本次供货电子皮带计量秤，安装于四川宏达股份有色金属分公司（什邡市师古镇）。供货商提供现场指导安装和调试服务。
