## Sheet1
序号 | 采购品名称 | 技术参数
1 | 水质在线自动监测系统项目委托运营 | 一、日常运维 1.每周巡检维护项目 (1)检查水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗； (2)检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常； (3)对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗； (4)检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂； (5)检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致； (6)检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作， 留样保存温度是否正常； (7)检查各自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常等。 2.每月巡检维护项目 (1)检查水质分析仪内部试管是否污染，对管路进行保养、清洁； (2)检查超声波流量计高度是否变化； (3)对监控设施进行保养，对水泵和取水管路和进水系统、仪器分析系统进行维护； (4)检查仪器接地情况，检查站房防雷措施； (5)每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查； (6)水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时进行更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等； (7)水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等； (8)pH水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换； (9)温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换； (10)超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理等。 3.每季巡检维护项目 (1)检查各类设备电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换； (2)检查一次水质分析仪水样导管、排水导管、活塞和密闭圈，必要时进行更换； (3)对设备进行一次维护保养应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换； (4)每次保养情况应有记录并归档。每次维护保养必须填定设备保养记录； (5)检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份； (6)对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB 18597的有关规定，做好台账记录，通知业主方进行回收并移交给有资质的危废处置单位进行处置； (7)至少进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，并进行记录。 (8)每个月至少开展1次比对监测，做好台账记录；比对过程中应尽可能保证比对样品均匀一致，每次比对监测要求的样品数量在3对以上等。 二、比对监测 至少每个月用参比法和同时段数据进行一次比对校验，并由具备资质的单位出具盖CMA章、有效的比对监测报告，所取样品数不少于3对。 其他需满足HJ355-2019的相关要求。
2 | 烟气在线自动监测系统项目委托运营 | 一、日常运维 1.每周巡检维护项目 (1)检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求；站房环境清洁，检查各类辅助设备以及温度、湿度等设备所需的正常运行环境； (2)检查烟气自动监控设施运行状态、各项历史数据、历史报警是否正常； (3)检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致，至少检查一次仪器光路的准直情况； (4)对反吹装置进行一次维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件； (5)每次开机前应及时到现场清洁光学镜面； (6)检查设备标准气、磷酸液有效期和余量，及时更换和添加； (7)检查排液系统、软管是否破损，若破损及时更换； (8)检查自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常； (9)每7天至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移等。 2.每月巡检维护项目 (1)至少检查一次采样探头、二级滤芯和管路的结灰和过滤情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态、仪器光路的准直情况； (2)至少清洗一次伴热管线，以免管路脏污堵塞； (3)至少清洗两次冷凝器，以免影响冷却效果； (4)至少检查一次流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态等。 3.每季巡检维护项目 (1)每两、三个月更换一次探头采样滤芯、二级滤芯及蝶形精密过滤器。 (2)每3个月至少进行一次全系统校准，要求零气和标准气从站房发出，经采样探头末端与样品气体通过的路径一致，进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测等。 二、比对监测 至少每3个月用参比法和同时段数据进行一次比对校验，并由具备资质的单位出具盖CMA章、有效的比对监测报告；当校验结果不符合相关规范的要求时，应扩展为对颗粒物相关系数校正、气态污染物相对准确度、流速的流速场系数的校正，直到达到规范要求，所取样品数不少于9对。 其他需满足HJ75-2017、HJ76-2017的相关要求。